ICS 11.040.01

C 30

wb

中华人民共和国物流行业标准

WB/T XXXXX—XXXX

体外诊断试剂温控物流服务规范

In vitro diagnostic reagent temperature control logistics service specification

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会   发布

目  次

前言	Ⅱ

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  收货、验收	2

6  贮存、在库检查	2

7  复核包装	2

8  发货	3

9  运输	3

10  温度监测和控制	4

11  设施设备	4

12  人员与培训	5

13  售后服务	5

14  数据与可追溯	615  应急处理	6

16  物流作业温度异常管理	6

参考文献	7

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国物流与采购联合会提出。

本标准由全国物流标准化技术委员会(SAC/TC 269)归口。

本标准起草单位：中国物流与采购联合会医药物流分会、北京中物冷联企业管理有限公司、北京医链互通供应链管理有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、罗氏诊断产品（上海）有限公司、解放军总医院、北京市医疗器械检验所、上海医药物流中心有限公司、广州医药有限公司、瑞康医药股份有限公司、陕西医药控股集团派昂医疗器械有限公司、北京人福医疗器械有限公司、天津信鸿医疗科技股份有限公司、四川高芯数康生物医药有限公司、四川省亚中冷链医药物流有限责任公司、顺丰速运有限公司、北京盛世华人供应链管理有限公司、中集冷云（北京）供应链管理有限公司、武汉市美乐维低温物流有限公司、福建栢合冷链仓储管理有限公司、江苏省精创电气股份有限公司、江苏华越医疗器械投资有限公司、杭州鲁尔新材料科技有限公司、杭州医智捷供应链管理有限公司、江苏哲勤科技有限公司、多美达（深圳）贸易有限公司、武汉阿米特科技有限公司。

本标准主要起草人：

体外诊断试剂温控物流服务规范

- 范围

本标准规定了体外诊断试剂温控物流过程中的基本要求、收货、验收、贮存、在库检查、复核包装、发货、运输、温度监测和控制、设施设备、人员与培训、售后服务、数据与可追溯、应急处理以及物流作业温度异常管理等方面的要求。

本标准适用于采用专用设施设备，使体外诊断试剂在生产、经营、物流与使用过程中控制在温度规定范围内的物流过程。按照药品管理的体外诊断试剂不适用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 34399 医药产品冷链物流温控设施设备验证 性能确认技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 体外诊断试剂  in vitro diagnostic reagent

- 按医疗器械管理的体外诊断试剂，包括在疾病的预测、预防、诊断、治疗监测、预后观察和健康状态评价的过程中，单独使用、或与仪器、器具、设备或者系统组合使用的用于人体样本体外检测的试剂、试剂盒、校准品、质控品等产品。

- 体外诊断试剂温控物流  in vitro diagnostic reagent temperature control logistic

- 采用专用设施设备，按照体外诊断试剂稳定性研究资料、注册证或备案凭证、说明书、标签标示的储运条件，保证体外诊断试剂温度始终控制在有效范围内的物流全过程。

- 基本要求

  - 体外诊断试剂生产、流通与使用过程中的温度应始终控制在规定范围内。

  - 应配备确保体外诊断试剂温度要求的设施设备和运输工具。

  - 应采用信息技术和设备，提供温度监控记录，确保体外诊断试剂在贮存和运输过程中温度可监控、

- 全过程可追溯。

  - 应制定确保温度要求的管理制度及温度异常应急处理预案。

  - 体外诊断试剂温控运输时，应采用足够的保护包装以防止破损，且需在验证指导条件下装卸。

  - 需要委托贮存或运输体外诊断试剂的单位，应对受托方的温控质量保障能力进行审计，签订合

- 同时应明确体外诊断试剂在贮存、运输过程中的温度要求。

  - 体外诊断试剂温控物流运作中的各类原始记录和凭证应保存至产品有效期后2年，电子记录应做备份，物流企业运输记录应保存5年。

- 收货、验收

  - 体外诊断试剂的收货区应设置在其规定的贮存温度环境，或经验证符合要求的库区。

  - 体外诊断试剂收货时收货方应查看体外诊断试剂到货温度，并做好温度记录。

  - 体外诊断试剂收货时，收货方应索取运输过程温度记录，交货和收货双方对交运情况当场签字确认。对运输过程中温度不符合要求的，应将产品隔离存放于温度要求的环境中，并报质量管理部门处理。

  - 体外诊断试剂应在符合温度要求的待验区域待验。

  - 体外诊断试剂验收时，应对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。

  - 对退回的体外诊断试剂，应同时检查退货方提供的温度控制说明文件和售出期间温度控制的相关数据。接收企业应视同收货，按5.1、5.2、5.3操作，并做好记录。

- 贮存、在库检查

  - 体外诊断试剂的长期贮存温度应符合产品注册证或备案凭证、说明书、标签标示的要求。

  - 贮存体外诊断试剂时应按批号堆垛，不同批号的体外诊断试剂不得混垛。垛间距不小于5cm，与仓间墙、顶、温湿度调控设备及管道的设备间距不小于30cm，与地面、柱的间距不小于10cm。

  - 在库体外诊断试剂应按质量状态实行色标管理，待验库（区）、退货体库（区）为黄色；合格库（区）、待发库（区）为绿色；不合格库（区）为红色。

  - 体外诊断试剂应进行在库检查并记录。发现质量异常，应先行隔离，暂停发货，做好记录并报质

- 量管理部门处理。

注：质量异常情况包括：

未按温控要求贮存；

贮存温度超出温度要求有效范围内；

存在其他异常情况。

- 复核包装

  - 企业库房应当配备与温控范围和经营规模相适应的包装物料的存放场所。

  - 包装材料预冷或预热、包装等作业活动，应在符合体外诊断试剂温控要求的库区内完成。

  - 使用冷藏（保温）箱运输体外诊断试剂时，应根据验证确定的参数及条件，制定包装标准操作规程，包装操作应符合以下要求：

- 装箱前应进行冷藏（保温）箱、包装物料以及温度记录设备预冷或预热；

- 保温箱应按照验证合理的方案配备与温度控制及运输时限相适应的蓄冷剂；

- 冷藏箱启动制冷或制热功能和温度记录设备（保温箱启动温度记录设备）后，应检查设备运行正常，达到规定的温度后，将产品装箱；

- 根据对蓄冷剂和产品装箱方式的验证结论，不得将体外诊断试剂与蓄冷剂直接接触；

- 体外诊断试剂的复核包装、装箱、封箱工作应在符合产品说明书和标签标示温度范围内的环境下或经验证符合的区域内完成。

- 发货

  - 应指定符合12.4、12.5条件的人员负责体外诊断试剂的发货、复核包装、装车工作，并选择适合

- 的运输方式。

  - 体外诊断试剂的备货、拆零、装箱等发货作业活动，应在相应产品贮存温度区域，或经验证符合要求的区域内完成。

  - 装载体外诊断试剂时，冷藏车或冷藏（保温）箱应先预冷、预热至符合要求的运输温度，并在规定时间内完成装运。

  - 发货时应检查运输工具和温控方式，确保运输过程中温度控制符合要求。

  - 采用冷藏车运输时，应根据冷藏车装载容积和验证结果装载体外诊断试剂，合理码放。

- 运输

  - 体外诊断试剂运输方式应确保温度符合要求，应根据体外诊断试剂数量、路程远近、运输时间、运输条件、外界温度等情况选择合适的运输工具。

  - 应制定体外诊断试剂温控运输操作规程。规程内容包括运输前通知，运输方式选择，确认运输工具满足启运条件，运输过程中温度控制和实时监测的要求，在途时限的要求，异常处理方案等。

  - 在运输途中可对温度进行实时监测，数据可导出、上传且不可更改。温度记录应当场提供并随体外诊断试剂移交收货方。当温度超过规定范围时，温度自动监测系统应当实时发出报警，配送等相关人员应查明原因，及时采取有效措施进行调控。

  - 运输人员出行前应对冷藏车及冷藏车的制冷设备、温度记录显示仪和打印等设备进行检查，要确保所有的设施设备工作正常。在运输过程中，如出现温度异常情况，应及时报告并处置。

  - 采用冷藏（保温）箱运输时，根据冷藏（保温）箱的性能验证结果，在冷藏（保温）箱支持的、符合体外诊断试剂运输条件的保温时间内送达。

  - 采用航空运输时，带有锂电池等温度记录设备应符合IATA危险品规则及中国民用航空管理部门

- 相关规章要求，并提供航空安全检测报告才可承运。

  - 采用航空运输时，承运人应在各操作环节对体外诊断试剂实施快速作业(如机下快速中转等)。

  - 运输记录应包括但不限于录货单号、货物数量、运输工具、发运时间、收货单位、收货地址、收货人员姓名等内容。

- 温度监测和控制

  - 体外诊断试剂在收货、验收、贮存、在库检查、发货、运输过程中应进行温度监控，可采用温度

- 记录仪、温度标签、温度测点终端等温度记录设备或温度检测材料。

  - 手工记录的温度监测数据应保留原始记录单据，自动温度监测数据应可读取且存档，并采取安全、

- 可靠的方式每日备份，保证备份数据的安全性。

  - 独立的温度自动监测系统具有温度数据的自动监测、记录和报警功能：

    - 储运设备运行过程至少每隔1min更新一次测点温度数据，贮存过程至少每隔30min自动记录一次实时温度数据，运输过程至少每隔5min自动记录一次实时温度数据。

    - 当监测温度达到设定的临界值或者超出规定范围时，系统能够实现声光报警，同时实现短信等通讯方式至少向2名指定人员即时发出报警信息，应有专人及时处置，并做好温度超标报警情况的记录。

  - 应制定年度校准或检定计划，按法规规定对自动温度记录设备、温度自动监控及报警装置等设备

- 进行校准或检定，校准或检定范围应涵盖实际使用范围，保持准确完好，并建立档案。测量范围在0℃～40℃之间，温度的最大允许误差为±0.5℃；测量范围在－25℃～0℃之间，温度的最大允许误差为±1.0℃。

  - 体外诊断试剂贮存库（区）应根据验证结果配置温度记录设备，并定期校准或检定。

- 设施设备

  - 应配置与生产经营或使用品种、规模相适应的温控库、冷藏车、冷藏（保温）箱或其他符合体外诊断试剂储运温度要求的温控设施设备。

  - 体外诊断试剂的贮存应配置温度自动监测及温度控制装置。温度自动监测布点位置应该经过库房温度合理性分布验证，并依据验证结果至少在高温敏感点、低温敏感点位置放置监测用温度测点终端，并符合体外诊断试剂贮存管理要求。

  - 冷藏车应具有独立制冷（制热）系统、自动温度监控记录功能，能够对在途温度数据进行实时采集；冷藏（保温）箱应配备温度记录仪，实时采集、记录在途温度数据。

  - 温控设施设备验证性能确认应符合GB/T 34399要求。

  - 应每年制定设施设备验证计划，根据温度分布验证结果，制定设施设备使用操作细则，明确储运要求、货品摆放位置及注意事项。

  - 应在验证实施过程中，建立并形成验证控制文件，文件内容包括验证方案、标准、报告、评价、

- 偏差处理和预防措施等，验证控制文件按规定保存。验证使用的温度传感器应每年送法定计量机构校准或检定。

  - 冷库应配有备用发电机组或安装双回路电路。

  - 体外诊断试剂贮存、运输设施设备应当建立设施设备档案，并有校准或检定、定期维护和紧急处理方案，有专人定期进行检查、校准或检定、清洁、管理和维护，并有记录，记录至少保存5年。

- 人员与培训

  - 经营企业应设立质量管理机构，配备与体外诊断试剂温控管理、经营规模相适应的专业技术人员，至少包括1人为主管检验师，或具有检验学相关专业大学以上学历并从事检验相关工作3年以上工作经历的专职质量管理人员。从事体外诊断试剂验收和售后服务工作的人员，应当具有检验学相关专业中专以上学历或者具有检验师初级以上专业技术职称。

注：检验学相关专业包括检验学、生物医学工程、生物化学、免疫学、基因学、药学、生物技术等专业。

  - 物流企业应配备质量管理部门，确保委托运输产品质量的有效控制。

  - 质量管理、验收、在库检查、贮存、发货、运输等直接接触体外诊断试剂岗位的人员应当进行岗前及年度健康检查，并建立健康档案。患有传染病或者其他可能污染体外诊断试剂疾病的人员，不得从事直接接触体外诊断试剂的工作。身体条件不符合相应岗位特定要求的人员，不得从事相关工作。

  - 应建立操作人员和管理人员培训计划，按培训管理制度制定年度培训计划，开展培训，做好培训记录，并定期进行培训有效性和充分性的评估。

  - 从事体外诊断试剂收货、验收、贮存、在库检查、发货、运输等工作的人员，应接受体外诊断试剂相关法律法规、专业知识、岗位操作规程，以及贮存、运输、突发状况应急演练等业务培训，熟悉温控管理基础知识、所经营体外诊断试剂的温度敏感性特点等内容，并经考核合格后上岗。

  - 参与验证的人员应熟悉温控设施设备性能，接受温度记录设备使用与验证操作等培训。

  - 医疗器械经营企业应当配备专职或者兼职人员负责售后管理，对客户投诉的质量问题应当查明原因，采取有效措施及时处理和反馈，并做好记录，必要时应当通知供货者及医疗器械生产企业。售后服务人员应当经过生产企业或者其他第三方的技术培训，并取得企业售后服务上岗证。

- 售后服务

  - 企业应当具备与经营的医疗器械相适应的专业指导、技术培训和售后服务的能力，或由相关机构提供技术支持。

  - 企业应当配备与经营范围和经营规模相适应的售后服务人员和售后服务条件，或由生产企业或者第三方提供售后服务支持。

  - 企业应当按照质量管理制度的要求，制定售后服务管理操作规程，内容包括投诉渠道及方式、档案记录、调查与评估、处理措施、反馈和事后跟踪等。

- 数据与可追溯

  - 生产、经营和使用单位应保证在贮存、运输过程中温度数据完整、可追溯。记录往来单位、医疗器械名称、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、型号（规格）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、储运条件、生产日期、使用期限或者失效日期等基本信息。

  - 为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的企业，应具备与委托方开展实时电子数据交换和实现产品经营全过程可追溯的计算机信息管理平台和技术手段。

  - 企业委托承运方运输时，可与承运方实施实时电子数据交换，实现对运输车辆、运输医疗器械、

- 承运人员、调度分配、送达状况等信息进行追踪管理的功能，追踪记录数据包括：车号、司机姓名、订单、收货单位、医疗器械名称、数量、批号/序列号、发货时间和到货时间等。

- 应急处理

  - 生产、经营和使用单位应制定体外诊断试剂在贮存、运输过程中温度控制的应急预案，并对应急预案进行验证。对贮存、运输过程中出现的断电、异常气候、设备故障、交通事故等意外或紧急情况，能够及时采取有效的应对措施，防止因异常突发情况造成的温度失控。

  - 企业制定的应急预案应包括应急组织机构、人员职责、设施设备、外部协作资源、响应时间、应急措施等内容，并不断加以完善和优化。

  - 企业应开展应急预案演练，通过模拟真实事件及应急处置过程，提高对突发事件质量风险的控制能力。

- 物流作业温度异常管理

  - 应制定偏差处理操作规程，规程内容包括：偏差上报，偏差分级，偏差事件的调查、记录、分析和处理，纠正及预防措施的跟踪处理等内容。

  - 当贮存、运输过程中出入库、装卸等作业操作产生温度偏差时，收货单位可依照生产企业公布的体外诊断试剂贮存、运输稳定性数据进行判定，符合接受条件的，收货单位可进行接收。

参 考 文 献

[1]  YY/T 0287-2017  医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求

[2]  YY/T 1579-2018 体外诊断医疗器械-体外诊断试剂稳定性评价

[3]  医疗器械经营质量管理规范（国家食品药品监督管理总局公告第58号）

[4]  体外诊断试剂注册管理办法（国家食品药品监管总局令第5号）

[5]  医疗器械冷链（贮存、运输）管理指南（国家食品药品监督管理总局令第154号）

[6]  医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则（食药监械监〔2015〕239号 ）